PROGRAMACIÓN BOMBA CADD SOLIS VIP

Pulse interruptor de encendido

Seleccione “Tareas”, baje con la flecha y pulse “Ver tareas avanzadas”

Baje con la flecha y pulse “Iniciar paciente nuevo” y pulse “Continuar”

Introducir código             Aceptar valor

Seleccionar técnica: “Continua”

Seleccionar intervención: ej.: 5FU

Seleccionar fármaco: ej.: 48 horas 144 ml

¿Es correcto? Pulsar SI

Revisar configuración de la bomba, pulsar “Revisar”, pulsa “Aceptar valor” hasta que aparezca una verificación verde en todos los parámetros

Pulse “Siguiente”

¿Purgar tubo? Pulse NO

¿Iniciar bomba? Pulse SI

INSERTAR EQUIPO O CASETE EN LA BOMBA CADD SOLIS VIP

Tire de la palanca hacia abajo y ábrala 90º

Introduzca los ganchos del casete en los vástagos de la bisagra de la parte inferior de la bomba

Presione la palanca hacia abajo y empuje el caset hacia arriba al mismo tiempo hasta que encaje con un click

Levante la palanca hasta la posición cerrada